业务采购设备询价函

各准入供应商：

四川天逸数联现将设备采购项目寻找合作供应商，具体要求详见文件参数要求，请有意向合作的供应商于2025年12月22日12点前将加盖公章的报价材料密封后通过邮寄或现场送达方式送达我公司，逾期未送达的视为弃权。

我公司将于2025年12月25日10点进行公开比价，邀请您参加，若您因故不能参加，需在报价文件中说明附询价函。

邮寄、现场送达地址：四川省雅安市天全县城厢镇龙岗路179号2幢2层四川天逸数联科技有限责任公司

联系人：冯亚

联系电话：13908075593

附件：1.情况说明

- 2.报价函

3.产品参数

四川天逸数联科技有限责任公司

2025年12月17日

附件1：

情况说明

四川天逸数联科技有限责任公司：

关于贵公司组织的2025年12月23日上午10点的设备采购比选工作，我公司因故无法参加，但对贵公司的公开比选工作，我公司完全认可。

2025年12月17日

报价表

项目编号：N5118252025000058

项目名称：2024年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金园区建设项目—粮食检测设备采购项目

采购包：合同包一

投标人名称：四川天逸数联科技有限责任公司

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 产地 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 1台 | 212500.00 | 总价 | 江苏省苏州市虎丘区 | 岛津 | AA-7800G | 岛津仪器(苏州)有限公司 |
| 2 | 微波消解仪 | 1台 | 212500.00 | 总价 | 北京市顺义区 | LabTech /莱伯泰科 | REVO | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 |
| 3 | 全自动氮吹仪 | 1台 | 114750.00 | 总价 | 福建省厦门市湖里区 | 睿科 | Auto EVA80 | 睿科集团（厦门）股份有限公司 |
| 4 | 气相色谱仪 | 1台 | 216750.00 | 总价 | 江苏省苏州市虎丘区 | 岛津 | GC-2014C | 岛津仪器(苏州)有限公司 |

# 产品技术参数响应表

供应商按采购文件要求，自行拟定和编写产品技术参数响应表。

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件应答 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.技术要求 采购包 1： 标的名称：石墨炉原子吸收分光光度计 | 3.2.技术要求 采购包 1： 标的名称：石墨炉原子吸收分光光度计 | 无偏离 |
| 2 | （一）工作环境 | （一）工作环境 | 无偏离 |
| 3 | ★1、温度范围： 10-35℃。相对湿度：20-80% 。电压要求： 220VAC±10%, 50-60Hz（电源应含有地线）。 | ★1、温度范围： 10-35℃。相对湿度：20-80% 。电压要求： 220VAC±10%, 50-60Hz（电源应含有地线）。 | 无偏离 |
| 4 | （二）技术参数 | （二）技术参数 | 无偏离 |
| 5 | 1、测光系统 | 1、测光系统 | 无偏离 |
| 6 | ●1.1光学系统： 火焰：光学双光束 石墨炉：电子双光束 | ●1.1光学系统： 火焰：光学双光束 石墨炉：电子双光束 | 无偏离 |
| 7 | ▲1.2 光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）；（投标时提供宣传彩页或技术参数资料证明，加盖投标人电子签章） | ▲1.2 光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）；（已提供宣传彩页或技术参数资料证明，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 8 | ▲1.3 测定波长范围：185~ 900nm；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章）；单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数 1800 线 /mm，焦距 300mm，光栅面积 40x40mm；（投标时提供宣传彩页资料证明，加盖投标人电子签 | ▲1.3 测定波长范围：185~ 900nm；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章）；单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数 1800 线/mm，焦距 300mm，光栅面积 40x40mm； （已提供宣传彩页资料证明，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |

|  | 章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | ●1.4 分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置； | ●1.4 分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置； | 无偏离 |
| 10 | ▲1.5 光谱带宽： 0.1,0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm(6档自动切换）；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲1.5 光谱带宽： 0.1,0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm(6档自动切换）；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 11 | ●1.6 光栅刻线数：1800 lines/mm； | ●1.6 光栅刻线数：1800 lines/mm； | 无偏离 |
| 12 | ●1.7 检测器：高灵敏度光电倍增管； | ●1.7 检测器：高灵敏度光电倍增管； | 无偏离 |
| 13 | ▲1.8 基线稳定性：≤ 0.004Abs/30min；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人公章，加盖投标人电子签章） | ▲1.8 基线稳定性： 0.004Abs/30min；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人公章，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 14 | ●1.9 背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法 (BGC-SR)。火焰分析和石墨炉分析均能够对 185～900 nm 全波段进行背景校正；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ●1.9 背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法 (BGC-SR)。火焰分析和石墨炉分析均能够对 185～900 nm 全波段进行背景校正；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 15 | ●1.10 波长准确度：±0.3nm； | ●1.10 波长准确度：±0.3nm； | 无偏离 |
| 16 | ▲1.11 波长重现性：≤0.1nm； （投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲1.11 波长重现性：0.1nm；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 17 | ●1.12 分辨率：0.1nm； | ●1.12 分辨率：0.1nm； | 无偏离 |
| 18 | 2、灯 | 2、灯 | 无偏离 |

| 19 | ▲2.1灯座数量：8 灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯），2 支高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定；（投标时提供仪器灯座图片以及软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲2.1灯座数量：8 灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯），2 支高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定；（已提供仪器灯座图片以及软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | ●2.2 点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2 ； （投标时提供软件截图证明材 料，加盖投标人电子签章） | ●2.2 点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2 ； （已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 21 | ●2.3 点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式； | ●2.3 点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式； | 无偏离 |
| 22 | ●2.4 灯电流：0～40 mA； | ●2.4 灯电流：0～40 mA； | 无偏离 |
| 23 | 3、石墨炉分析： | 3、石墨炉分析： | 无偏离 |
| 24 | ▲3.1 控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式 PID 技术防止过热；最大升温速度≥3,000℃/秒。原子化阶段停气, 通过采用三通阀或其他方式，提高原子蒸气在石墨管内停留时间, 提高灵敏度；加热温度范围：室温~ 3,000℃；（投标时提供宣传彩页资料，加盖投标人电子签章）。 | ▲3.1 控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式 PID 技术防止过热；最大升温速度 3,000℃/秒。原子化阶段停气, 通过采用三通阀或其他方式，提高原子蒸气在石墨管内停留时间, 提高灵敏度；加热温度范围：室温~ 3,000℃ ；（已提供宣传彩页资料，加盖投标人电子签章）。 | 无偏离 |
| 25 | ●3.2 干燥：数字式电流控制(具有自动温度校正功能)； | ●3.2干燥：数字式电流控制(具有自动温度校正功能)； | 无偏离 |
| 26 | ●3.3 灰化：光学温度控制方法；原子化：光学温度控制方法； | ●3.3灰化：光学温度控制方法；原子化：光学温度控制方法； | 无偏离 |

| 27 | ●3.5 加热条件设定：级数：最多 20 等级；加热方式： RAMP/STEP； | ●3.5 加热条件设定：级数：最多 20 等级；加热方式： RAMP/STEP； | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | ●3.6 内气体种类：2 种，系统自动切换； | ●3.6 内气体种类：2 种，系统自动切换； | 无偏离 |
| 29 | ●3.7 灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定； | ●3.7 灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定； | 无偏离 |
| 30 | ●3.8 炉内浓缩：最多 20 次； | ●3.8 炉内浓缩：最多 20 次； | 无偏离 |
| 31 | ▲3.9 内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min 可调；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲3.9 内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min 可调；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 32 | ●3.10 升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能； | ●3.10 升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能； | 无偏离 |
| 33 | ●3.11 安全措施： | ●3.11 安全措施： | 无偏离 |
| 34 | 3.11.1 冷却水流量监视器； | 3.11.1 冷却水流量监视器； | 无偏离 |
| 35 | 3.11.2 气体压力监视器； | 3.11.2 气体压力监视器； | 无偏离 |
| 36 | 3.11.3 防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认）； | 3.11.3 防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认）； | 无偏离 |
| 37 | 3.11.4 石墨炉区域冷却确认； | 3.11.4 石墨炉区域冷却确认； | 无偏离 |
| 38 | ▲3.12 灵敏度值：检出限：Pb不大于 1.0pg (即，检出限不大于 0.05ng/mL,进样量 20μL）； | ▲3.12 灵敏度值：检出限：Pb不大于 1.0pg (即，检出限不大于 0.05ng/mL,进样量 20μL）； | 无偏离 |
| 39 | 4、自动进样用于火焰和石墨炉分析： | 4、自动进样用于火焰和石墨炉分析： | 无偏离 |
| 40 | ▲4.1火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析； （投标时提供软件截图证明材 | ▲4.1火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析； （已提供软件截图证明材料，加 | 无偏离 |

|  | 料，加盖投标人电子签章） | 盖投标人电子签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | ●4.2 功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排； | ●4.2 功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排； | 无偏离 |
| 42 | ●4.3 最大样品个数：试剂用≥ 8 个，样品≥60 个(都可以随机编排)； | ●4.3 最大样品个数：试剂用≥ 8 个，样品≥60 个(都可以随机编排)； | 无偏离 |
| 43 | ●4.4 样品容器：样品容器 16mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶)；试剂容器： 40mL 或 20mL；溶剂容器： 2000mL； | ●4.4 样品容器：样品容器 16mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶)；试剂容器： 40mL 或 20mL；溶剂容器： 2000mL； | 无偏离 |
| 44 | ●4.5 喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） ；溶剂吸引方式（火焰测定时）； | ●4.5 喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） ；溶剂吸引方式（火焰测定时）； | 无偏离 |
| 45 | ●4.6 清洗液瓶：≥2L； | ●4.6 清洗液瓶：≥2L； | 无偏离 |
| 46 | 5、数据处理： | 5、数据处理： | 无偏离 |
| 47 | ●5.1 软件环境：预装正版操作系统，支持采购仪器配套软件运行； | ●5.1 软件环境：预装正版操作系统，支持采购仪器配套软件运行； | 无偏离 |
| 48 | ●5.2 参数设定：通过软件设置； | ●5.2参数设定：通过软件设置； | 无偏离 |
| 49 | ●5.3测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法； | ●5.3测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法； | 无偏离 |
| 50 | ●5.4 浓度变换方式：工作曲线法(可选择 1 次、2 次、3 次式）；标准加入法及简易标准加入法 （1 次式）； | ●5.4 浓度变换方式：工作曲线法(可选择 1 次、2 次、3 次式）；标准加入法及简易标准加入法 （1 次式）； | 无偏离 |
| 51 | ●5.5 重复测定：最多 20 次。平均值、偏差(SD)、变异系数 | ●5.5 重复测定：最多 20 次。平均值、偏差(SD)、变异系数 | 无偏离 |

|  | (RSD)表示。通过指定 SD 值、RSD值消除异常值； | (RSD)表示。通过指定 SD 值、RSD值消除异常值； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | ●5.6 基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）； | ●5.6 基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）； | 无偏离 |
| 53 | ●5.7 灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线； | ●5.7 灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线； | 无偏离 |
| 54 | ●5.8 表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算； | ●5.8 表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算； | 无偏离 |
| 55 | ●5.9 多任务功能：测试进行中能够使用文字编辑等软件； | ●5.9 多任务功能：测试进行中能够使用文字编辑等软件； | 无偏离 |
| 56 | ●5.10 条件读取：具有模板功能； | ●5.10 条件读取：具有模板功能； | 无偏离 |
| 57 | ●5.11 顺序/结果显示：MRT 工作表(MRT: Measured Results Table)； | ●5.11 顺序/结果显示：MRT 工作表(MRT: Measured Results Table)； | 无偏离 |
| 58 | ●5.12 结果打印：汇总报告(Summary report)； | ●5.12 结果打印：汇总报告(Summary report)； | 无偏离 |
| 59 | ●5.13 QA/AC：相关系数、LCS、 SPK、样品上限、%RSD； | ●5.13 QA/AC：相关系数、LCS、 SPK、样品上限、%RSD； | 无偏离 |
| 60 | ▲5.14 电子记录：注册 ID/密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪； （投标时提供软件截图证明材 料，加盖投标人电子签章） | ▲5.14 电子记录：注册 ID/密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪； （已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 61 | ★（三）验收指标 | ★（三）验收指标 | 无偏离 |
| 62 | 1、波长重现性：≤0.1nm； | 1、波长重现性：0.1nm； | 无偏离 |
| 63 | 2、Cu 测定重现性：连续 7 次进样 Cu 相对标准偏差不大于 1%。 | 2、Cu 测定重现性：连续 7 次进样 Cu 相对标准偏差不大于 1%。 | 无偏离 |

| 64 | ★（四）配置要求 | ★（四）配置要求 | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 1、石墨炉一体化原子吸收分光光度计（含自动进样器）主机× 1； | 1、石墨炉一体化原子吸收分光光度计（含自动进样器）主机× 1； | 无偏离 |
| 66 | 2、空心阴极灯 6 支； | 2、空心阴极灯 6 支； | 无偏离 |
| 67 | 3、冷却循环水系统 1 套； | 3、冷却循环水系统 1 套； | 无偏离 |
| 68 | 4、40L 氩气 1 套； | 4、40L 氩气 1 套； | 无偏离 |
| 69 | 5、数据处理工作站（适用于石墨炉原子吸收分光光度计数据处理使用）1 套； | 5、数据处理工作站（适用于石墨炉原子吸收分光光度计数据处理使用）1 套； | 无偏离 |
| 70 | 标的名称：微波消解仪 | 标的名称：微波消解仪 | 无偏离 |
| 71 | ★1、适用范围 用于 UV-Vis、AAS、AFS、ICP、 ICP-MS 等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 | ★1、适用范围 用于 UV-Vis、AAS、AFS、ICP、 ICP-MS 等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 | 无偏离 |
| 72 | 2、技术指标 | 2、技术指标 | 无偏离 |
| 73 | 2.1 主机 | 2.1 主机 | 无偏离 |
| 74 | ●2.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥1900W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性； | ●2.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥1900W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性； | 无偏离 |
| 75 | ▲2.1.2 立方体设计微波谐振腔，腔体容积≥70L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温；（投标时需提供炉腔 | ▲2.1.2 立方体设计微波谐振腔，腔体容积 70.52L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温；（已提供炉腔尺寸 | 无偏离 |

|  | 尺寸证明材料，加盖投标人电子签章） | 证明材料，加盖投标人电子签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | ★2.1.3 炉腔≥5 年质保； | ★2.1.3 炉腔≥5 年质保； | 无偏离 |
| 77 | ●2.1.4 微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用；（投标时提供第三方检测机构检测报告和实物图片，加盖投标人电子签章）采用侧开门方式，方便操作，非顶置式开门方式； | ●2.1.4 微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用；（已提供第三方检测机构检测报告和实物图片，加盖投标人电子签章）采用侧开门方式，方便操作，非顶置式开门方式； | 无偏离 |
| 78 | ★2.1.5 具备机械和电子双重门锁，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷；（投标时需提供感应开门功能实物和软件截图证明，加盖投标人电子签章） | ★2.1.5 具备机械和电子双重门锁，非低于安全温度无法打开炉门，安全温度可设置，以保证使用安全；具备感应自动开门功能，非工作状态下无需按压门锁或屏幕即可感应开门，使用更加便捷；（已提供感应开门功能实物和软件截图证明，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 79 | ★2.1.6 高分辨彩色触摸式控制终端，图标式菜单，一键操作只能消解，可实时显示实验参数及温压变化曲线； | ★2.1.6 高分辨彩色触摸式控制终端，图标式菜单，一键操作只能消解，可实时显示实验参数及温压变化曲线； | 无偏离 |
| 80 | ●2.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔 | ●2.1.7 炉腔配备大功率排风系统，风量可根据实验进程自动调整，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行，采用腔内强制风冷/腔 | 无偏离 |

|  | 外自然风冷等冷却方式； | 外自然风冷等冷却方式； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | ●2.1.8 可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。 | ●2.1.8 可选配高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏情况，有效消除合成萃取实验过程的安全隐患。 | 无偏离 |
| 82 | ●2.2 温度、压力控制系统 | ●2.2 温度、压力控制系统 | 无偏离 |
| 83 | 2.2.1 全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过 TFM 材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度； | 2.2.1 全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过 TFM 材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度； | 无偏离 |
| 84 | 2.2.2 全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动； | 2.2.2 全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动； | 无偏离 |
| 85 | 2.2.3 非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。 | 2.2.3非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。 | 无偏离 |
| 86 | 2.3 消解转子系统 | 2.3 消解转子系统 | 无偏离 |
| 87 | ▲2.3.1 外罐：应采用复合纤维材质（碳纤维材质），耐压≥ 20MPa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁；（投标时提供带有 CMA 或 CNAS 标志的外罐耐压检验或检 | ▲2.3.1 外罐：应采用复合纤维材质（碳纤维材质），耐压≥ 20MPa。外罐应整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁；（投标时提供带有 CMA 或 CNAS 标志的外罐耐压检验或检 | 无偏离 |

|  | 测报告证明，加盖投标人电子签章） | 测报告证明，加盖投标人电子签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | ★2.3.2 批次处理量≥40 位， 转子应为上下双层稳定结构不可拆卸，用于固定外罐；内罐：容积≥62mL，内罐外壁光滑无任何棱角结构，带有识别编码无需手写；内罐、内塞、盖子等应采用 TFM 或 PFA 材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗，以保证实验的准确性和重复性；（投标时需提供消解转子双层稳定结构图片予以佐证） | ★2.3.2 批次处理量 40 位，转子应为上下双层稳定结构不可拆卸，用于固定外罐；内罐：容积 62mL，内罐外壁光滑无任何棱角结构，带有识别编码无需手写；内罐、内塞、盖子等应采用TFM 材质，不得含有任何金属材质的零部件、可泡酸清洗， 以保证实验的准确性和重复性；（已提供消解转子双层稳定结构图片予以佐证） | 无偏离 |
| 89 | ●2.3.3 保护外罐材质：复合石英纤维 PEEKK 材料（不含金属部件），不吸收任何溶剂和气体， 永远不会发生形变。 | ●2.3.3 保护外罐材质：复合石英纤维 PEEKK 材料（不含金属部件），不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。 | 无偏离 |
| 90 | ●2.3.4 样品消解罐最高耐压： 100bar；样品消解罐最高耐温： 300℃。 | ●2.3.4 样品消解罐最高耐压： 100bar；样品消解罐最高耐温： 300℃。 | 无偏离 |
| 91 | ●2.3.5 转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式 | ●2.3.5转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式 | 无偏离 |
| 92 | 2.4 软件系统 | 2.4 软件系统 | 无偏离 |
| 93 | ▲2.4.1 软件具有用户分级权限管理，支持四级权限管理；（提供第三方检测机构检测报告和软件截图） | ▲2.4.1 软件具有用户分级权限管理，支持四级权限管理；（已提供第三方检测机构检测报告和软件截图） | 无偏离 |

| 94 | ●2.4.2 内容重复建议删除； | ●2.4.2 内容重复建议删除； | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | ▲2.4.3 可置顶最近用过的实 验方法≥5 个，可选择标准控制、功率控制等不同升温模式，仪器内置温度、微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护 校准，确保仪器安全状况； | ▲2.4.3 可置顶最近用过的实 验方法≥5个，可选择标准控制、功率控制等不同升温模式，仪器内置温度、微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护 校准，确保仪器安全状况； | 无偏离 |
| 96 | ★3、配置要求 | ★3、配置要求 | 无偏离 |
| 97 | 3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1 台； | 3.1 微波消解仪主机（含软件操作系统和排风系统）1 台； | 无偏离 |
| 98 | 3.2 非接触式中红外温度传感器 2 套； | 3.2 非接触式中红外温度传感器 2 套； | 无偏离 |
| 99 | 3.3 全罐压力监控系统 1 套； | 3.3 全罐压力监控系统 1 套； | 无偏离 |
| 100 | 3.4 视频影像监控系统 1 套； | 3.4 视频影像监控系统 1 套； | 无偏离 |
| 101 | 3.5 工作站软件 1 套； | 3.5 工作站软件 1 套； | 无偏离 |
| 102 | 3.6 40 位消解转子系统 1 套：包含外罐、内罐、罐盖及内塞各40 个； | 3.6 40 位消解转子系统 1 套：包含外罐、内罐、罐盖及内塞各40 个； | 无偏离 |
| 103 | 3.7 辅助工具：赶酸仪 1 台，专用工具包 1 套，内罐杯架 2 套。 | 3.7 辅助工具：赶酸仪 1 台，专用工具包 1 套，内罐杯架 2 套。 | 无偏离 |
| 104 | 标的名称：全自动氮吹仪 | 标的名称：全自动氮吹仪 | 无偏离 |
| 105 | ★1、适用范围 | ★1、适用范围 | 无偏离 |
| 106 | 仪器利用水浴加热及氮气吹扫功能，提高溶剂的挥发速度，以实现试样的快速浓缩，广泛应用于食品、制药、环境、化工等检测领域，为 GC、GC-MS、HPLC、 HPLC-MS 等分析仪器提供高效、快速的样品浓缩平台。 | 仪器利用水浴加热及氮气吹扫功能，提高溶剂的挥发速度，以实现试样的快速浓缩，广泛应用于食品、制药、环境、化工等检测领域，为 GC、GC-MS、HPLC、 HPLC-MS 等分析仪器提供高效、快速的样品浓缩平台。 | 无偏离 |

| 107 | 2 技术指标 | 2 技术指标 | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 2.1 主机 | 2.1 主机 | 无偏离 |
| 109 | ★2.1.1 最大批次处理量≥64位，在使用 100ml 试管时批次处理量≥32 位，可更换不同位数的浓缩通道，提高仪器兼容性，灵活应对复杂样品的批量浓缩需求； | ★2.1.1 最大批次处理量 80 位，在使用 100ml 试管时批次处理量 48 位，可更换不同位数的浓缩通道，提高仪器兼容性，灵活应对复杂样品的批量浓缩需求； | 无偏离 |
| 110 | ★2.1.2 仪器可兼容 64 位 20ml试管、15ml 尖底离心管；32 位100ml 试管，50ml 尖底离心管，适应不同溶剂量浓缩； | ★2.1.2 仪器可兼容 80 位（含64 位）20ml 试管、15ml 尖底离心管；48 位（含 32 位） 100ml试管，50ml 尖底离心管，适应不同溶剂量浓缩； | 正偏离 |
| 111 | ●2.1.3 仪器配备三面可视观察窗，具备照明功能，浓缩全过程可视，无须开盖即可观察溶液是否浓缩到目标体积； | ●2.1.3 仪器配备三面可视观察窗，具备照明功能，浓缩全过程可视，无须开盖即可观察溶液是否浓缩到目标体积； | 无偏离 |
| 112 | ●2.1.4 采用升降式设计，避免抽屉式移动设计导致的氮吹针定位不准等问题； | ●2.1.4 采用升降式设计，避免抽屉式移动设计导致的氮吹针定位不准等问题； | 无偏离 |
| 113 | ★2.1.5 仪器预留终点定位接口，可扩展 0.5ml、1ml 终点定位功能； | ★2.1.5 仪器预留终点定位接口，可扩展 0.5ml、1ml 终点定位功能； | 无偏离 |
| 114 | ●2.1.6 配置强力排风装置及废气管道。 | ●2.1.6 配置强力排风装置及废气管道。 | 无偏离 |
| 115 | 2.2 水浴系统 | 2.2 水浴系统 | 无偏离 |
| 116 | ●2.2.1 采用 PID 控温方式，控温精度：±0.1℃,控温范围： 室温 - 100℃, 并具备预加热功 | ●2.2.1 采用 PID 控温方式，控温精度：±0.1℃,控温范围：室温 - 100℃, 并具备预加热功 | 无偏离 |

|  | 能，开机后仪器按预设温度自动加热； | 能，开机后仪器按预设温度自动加热； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | ●2.2.2 固定式水浴槽，避免移动式水槽运动时液体飞溅，并防止水浴槽长期移动造成滑轨损坏，降低仪器故障率； | ●2.2.2 固定式水浴槽，避免移动式水槽运动时液体飞溅，并防止水浴槽长期移动造成滑轨损坏，降低仪器故障率； | 无偏离 |
| 118 | ●2.2.3 一键式排水，省去插拔动作，快速完成仪器排水动作； | ●2.2.3 一键式排水，省去插拔动作，快速完成仪器排水动作； | 无偏离 |
| 119 | ●2.2.4 安全保护：气源压力超限报警，过热保护及水箱防干烧设计，使用更加安全。 | ●2.2.4 安全保护：气源压力超限报警，过热保护及水箱防干烧设计，使用更加安全。 | 无偏离 |
| 120 | 2.3 氮吹系统 | 2.3 氮吹系统 | 无偏离 |
| 121 | ★2.3.1 氮吹通道≥8 个，可通过软件控制任意通道的运行、暂停或停止，并可更换为短针旋涡式氮吹针，以应对不同溶剂浓缩需求； | ★2.3.1 氮吹通道 8 个，可通过软件控制任意通道的运行、暂停或停止，并可更换为短针旋涡式氮吹针，以应对不同溶剂浓缩需求； | 无偏离 |
| 122 | ★2.3.2 仪器采用快插式氮吹针设计，每个通道可快速拆卸和更换氮吹针排，以方便实验室对氮吹针进行清洗，避免交叉污染； | ★2.3.2 仪器采用快插式氮吹针设计，每个通道可快速拆卸和更换氮吹针排，以方便实验室对氮吹针进行清洗，避免交叉污染； | 无偏离 |
| 123 | ●2.3.3 采用 PID 控压方式而非手动旋钮调压，压力可以随着浓缩的进程自动调整，控压精度±0.5psi，控压范围（1-72.5） psi，压力响应时间≤2s； | ●2.3.3 采用 PID 控压方式而非手动旋钮调压，压力可以随着浓缩的进程自动调整，控压精度±0.5psi，控压范围（1-72.5） psi，压力响应时间≤2s； | 无偏离 |
| 124 | ★2.3.4 氮吹针采用自动/手动双控制模式，既可根据程序设置 | ★2.3.4 氮吹针采用自动/手动双控制模式，既可根据程序设置 | 无偏离 |

|  | 自动升降，也可使用按键手动调至任意位置； | 自动升降，也可使用按键手动调至任意位置； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | ★2.3.5 氮吹针可自动随液面下降，升降速度可调，升起时可选择高/低速模式，使用方便、提高实验效率； | ★2.3.5 氮吹针可自动随液面下降，升降速度可调，升起时可选择高/低速模式，使用方便、提高实验效率； | 无偏离 |
| 126 | ●2.3.6 特殊的氮吹针结构设计可保证氮吹气流均匀，每个出气口压力稳定，以保证氮吹浓缩的平行性； | ●2.3.6特殊的氮吹针结构设计可保证氮吹气流均匀，每个出气口压力稳定，以保证氮吹浓缩的平行性； | 无偏离 |
| 127 | ●2.3.7 具备氮吹自动延时和自动程序调压功能。 | ●2.3.7 具备氮吹自动延时和自动程序调压功能。 | 无偏离 |
| 128 | 2.4 软件系统 | 2.4 软件系统 | 无偏离 |
| 129 | ●2.4.1 配备 15.6 英寸彩色触摸屏，内置图形化操作软件，可实时显示针下降速度、氮吹压力、加热温度、浓缩时间等运行参数，支持在线编辑和保存方法。 | ●2.4.1 配备 10 英寸彩色触摸屏，内置图形化操作软件，可实时显示针下降速度、氮吹压力、加热温度、浓缩时间等运行参数，支持在线编辑和保存方法。 | 负偏离 |
| 130 | ★3 、配置要求 | ★3 、配置要求 | 无偏离 |
| 131 | 3.1 自动智能氮吹仪主机（含操作软件），1 台; | 3.1 自动智能氮吹仪主机（含操作软件），1 台; | 无偏离 |
| 132 | 3.2 样品管支架（20mL /64 位）， 1套; | 3.2 样品管支架（20mL /84 位）， 1套; | 正偏离 |
| 133 | 3.3 氮吹针排（8 针/组），8 组; | 3.3 氮吹针排（8 针/组），8 组; | 无偏离 |
| 134 | 3.4 备用氮吹针排（8 针/组）2组; | 3.4 备用氮吹针排（8 针/组）2组; | 无偏离 |
| 135 | 3.5 防腐排气管，3 米; | 3.5 防腐排气管，3 米; | 无偏离 |
| 136 | 3.6 氮气管路接头，1 套; | 3.6 氮气管路接头，1 套 ; | 无偏离 |

| 137 | 3.7 氮气管路，5 米; | 3.7 氮气管路，5 米; | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 138 | 3.8 专用工具包（至少包含：漏电保护线、快插变径接头、扳手、备用氮吹针、内六角工具、排水管组件），1 套。 | 3.8 专用工具包（至少包含：漏电保护线、快插变径接头、扳手、备用氮吹针、内六角工具、排水管组件），1 套。 | 无偏离 |
| 139 | 标的名称：气相色谱仪 | 标的名称：气相色谱仪 | 无偏离 |
| 140 | 1、工作条件 | 1、工作条件 | 无偏离 |
| 141 | ●1.1 工作电压：220V 50Hz/60Hz； | ●1.1 工作电压：220V 50Hz/60Hz； | 无偏离 |
| 142 | ●1.2 工作环境温度：4～35℃; | ●1.2 工作环境温度：4～35℃; | 无偏离 |
| 143 | ●1.3 工作环境湿度：≤85%； | ●1.3 工作环境湿度：≤85%； | 无偏离 |
| 144 | 2、快速加热和冷却的柱温箱 | 2、快速加热和冷却的柱温箱 | 无偏离 |
| 145 | ▲2.2.1程序升温阶数:20 阶 21平台（可用降温程序）；升温速率：±250℃/min；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章）；冷却速度：从 450℃降到 50℃约 7.5min；温度范围： 室温+10℃~420℃；控温准确性：设定值（K）的±1%（可 0.01℃校准）；具有柱箱温度的自动保护功能；柱箱容积： ≥15.8 L。 （投标时需要提供宣传彩页资料证明，加盖投标人电子签章） | ▲2.2.1 程序升温阶数:20 阶21平台（可用降温程序）；升温速率：±250℃/min；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章）；冷却速度：从 450℃降到 50℃约 7.5min；温度范围：室温+10℃~420℃；控温准确性：设定值（K）的±1%（可 0.01℃校准）；具有柱箱温度的自动保护功能；柱箱容积： ≥15.8 L。 （已提供宣传彩页资料证明，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 146 | 3、进样单元 | 3、进样单元 | 无偏离 |
| 147 | ●3.1压力设定范围：0~ 970kPa； | ●3.1压力设定范围： 0~ 970kPa； | 无偏离 |
| 148 | ▲3.2升压比率设定范围： -400～400kPa/min；（投标时提 | ▲3.2升压比率设定范围： -400～400kPa/min；（已提供软 | 无偏离 |

|  | 供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 件截图证明材料，加盖投标人电子签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 | ●3.3 程序段数:7 段； | ●3.3 程序段数:7 段； | 无偏离 |
| 150 | ▲3.4 分流比设定范围：0~ 9000；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲3.4 分流比设定范围：0~ 9000；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 151 | ▲3.5 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）；支持恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能；最高温度：≥420℃；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲3.5最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）；支持恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独 特的恒线速度控制功能；最高温度：420℃；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 152 | ●3.6 分流/无分流毛细管进样口； | ●3.6 分流/无分流毛细管进样口； | 无偏离 |
| 153 | ●3.7 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； | ●3.7压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； | 无偏离 |
| 154 | ▲3.8 全流量设定范围：0~ 1200ml/min。（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲3.8全流量设定范围： 0~ 1200ml/min。（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 155 | 4、检测器单元 | 4、检测器单元 | 无偏离 |
| 156 | ▲4.1 最多可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制 （APC），检测器的数据采集速率 | ▲4.1最多可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制 （APC），检测器的数据采集速率 | 无偏离 |

|  | ≥250Hz（4ms）；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ≥250Hz（4ms）；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 157 | 4.2 氢火焰离子化检测器（FID） | 4.2 氢火焰离子化检测器（FID） | 无偏离 |
| 158 | ●4.2.1双流路，两路同时进气，一路信号输出，同时另一路作为背景扣除，两路可以互换； | ●4.2.1双流路，两路同时进气，一路信号输出，同时另一路作为背景扣除，两路可以互换； | 无偏离 |
| 159 | ▲4.2.2 最高使用温度：420℃; （投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章）； | ▲4.2.2 最高使用温度：420℃ ; （已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章）； | 无偏离 |
| 160 | ●4.2.3 自动点火功能； | ●4.2.3 自动点火功能； | 无偏离 |
| 161 | ●4.2.4 检测限：3×10-12g/s ( 十二烷 )； | ●4.2.4 检测限：3×10-12g/s ( 十二烷 )； | 无偏离 |
| 162 | ●4.2.5 动态范围：107； | ●4.2.5 动态范围：107； | 无偏离 |
| 163 | ●4.2.6 双流路，两路同时进气，一路信号输出，同时另一路作为背景扣除，两路可以互换； | ●4.2.6双流路，两路同时进气，一路信号输出，同时另一路作为背景扣除，两路可以互换； | 无偏离 |
| 164 | ●4.2.7 检测器采集速率≥250Hz（4ms）。 | ●4.2.7 检测器采集速率≥250Hz（4ms）。 | 无偏离 |
| 165 | 5、电子捕获检测器（ECD） | 5、电子捕获检测器（ECD） | 无偏离 |
| 166 | ●5.1 最高使用温度：400℃; | ●5.1 最高使用温度：400℃ ; | 无偏离 |
| 167 | ●5.2 方式：使用 63Ni370MBq线源的恒电流方式； | ●5.2 方式：使用 63Ni370MBq线源的恒电流方式； | 无偏离 |
| 168 | ●5.3 检测限：0.1 pg/s (γ-BHC) ； | ●5.3 检测限：0.1 pg/s (γ-BHC) ； | 无偏离 |
| 169 | ●5.4 动态范围：104。 | ●5.4 动态范围：104。 | 无偏离 |
| 170 | 6、自动进样器 | 6、自动进样器 | 无偏离 |
| 171 | ●6.1 可自动分析样品数: ≥150位； | ●6.1可自动分析样品数: ≥150位； | 无偏离 |

| 172 | ▲6.2 进样体积: 用 10 μ l 注射器以 0.1 μ l 步进,可进样 0.1-8 μl；用 50 μ l 注射器以 0.5 μ l步进,可进样 0.5-40 μ l； 用 250 μ l 注射器以 2.5 μ l 步进,可进样 2.5-200 μ l；（投标时提供官方说明书图片证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲6.2 进样体积: 用 10 μ l 注射器以 0.1 μ l 步进,可进样 0.1-8 μl；用 50 μ l 注射器以 0.5 μ l步进,可进样 0.5-40 μ l； 用 250 μ l 注射器以 2.5 μ l 步进,可进样 2.5-200 μ l；（已提供官方说明书图片证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 173 | ●6.3 进样重现性: ≤0.5%。 | ●6.3 进样重现性: ≤0.5%。 | 无偏离 |
| 174 | 7、其他 | 7、其他 | 无偏离 |
| 175 | 7.1 色谱柱和流路系统 | 7.1 色谱柱和流路系统 | 无偏离 |
| 176 | ●7.1.1 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元； | ●7.1.1两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元； | 无偏离 |
| 177 | ●7.1.2 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换； | ●7.1.2 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换； | 无偏离 |
| 178 | ●7.1.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能； | ●7.1.3具有室温补偿和自动环境补偿功能； | 无偏离 |
| 179 | ▲7.1.4 具有恒定的线速度控制功能；（投标时提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | ▲7.1.4具有恒定的线速度控制功能；（已提供软件截图证明材料，加盖投标人电子签章） | 无偏离 |
| 180 | ●7.1.5 柱箱内可更换色谱柱； | ●7.1.5 柱箱内可更换色谱柱； | 无偏离 |
| 181 | ●7.1.6 可同时安装不锈钢和玻璃填充柱； | ●7.1.6可同时安装不锈钢和玻璃填充柱； | 无偏离 |
| 182 | ●7.1.7 可安装熔融石英毛细管柱； | ●7.1.7可安装熔融石英毛细管柱； | 无偏离 |
| 183 | ●7.1.8 支持双柱双流路系统； | ●7.1.8 支持双柱双流路系统； | 无偏离 |
| 184 | 7.2 面板键盘 | 7.2 面板键盘 | 无偏离 |
| 185 | ●7.2.1 完全控制及显示所有 | ●7.2.1 完全控制及显示所有 | 无偏离 |

|  | 温度区域和载气流量； | 温度区域和载气流量； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 186 | ●7.2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体； | ●7.2.2完全控制所有检测器功能和检测器气体； | 无偏离 |
| 187 | ●7.2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 | ●7.2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 | 无偏离 |
| 188 | 8、数据处理系统 | 8、数据处理系统 | 无偏离 |
| 189 | ●1.法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能； | ●1.法规符合性：具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能； | 无偏离 |
| 190 | ●2.数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，满足 GLP/GMP 操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面； | ●2.数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，满足 GLP/GMP 操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面； | 无偏离 |
| 191 | ●3.报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备 PDF 输出功能； | ●3.报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备 PDF 输出功能； | 无偏离 |
| 192 | ●4.质量控制：高精度控制 QA/QC 功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、 LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全 管理功能； | ●4.质量控制：高精度控制 QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、 LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全 管理功能； | 无偏离 |
| 193 | ●5.网络化控制：可通过网络式 | ●5.网络化控制：可通过网络式 | 无偏离 |

|  | CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 | CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 194 | ★9、配置要求： | ★9、配置要求： | 无偏离 |
| 195 | 1.气相色谱仪主机（分流/不分流进样口 1 个）:1 套； | 1.气相色谱仪主机（分流/不分流进样口 1 个）:1 套； | 无偏离 |
| 196 | 2.电子捕获检测器 ECD:1 套； | 2.电子捕获检测器 ECD:1 套； | 无偏离 |
| 197 | 3.消耗品（进样垫 4 包、石墨垫 1 包、O 型圈 1 包、惰性化带石英棉分流衬管 1 包、陶瓷刀片 1个、镊子 1 个）:1 套； | 3.消耗品（进样垫 4 包、石墨垫 1 包、O 型圈 1 包、惰性化带石英棉分流衬管 1 包、陶瓷刀片 1个、镊子 1 个）:1 套； | 无偏离 |
| 198 | 4.操作软件:1 套； | 4.操作软件:1 套； | 无偏离 |
| 199 | 5.150 位自动进样器 1 套； | 5.150 位自动进样器 1 套； | 无偏离 |
| 200 | 6.数据处理工作站（适用于气相色谱仪数据处理使用） 1 套； | 6.数据处理工作站（适用于气相色谱仪数据处理使用） 1 套； | 无偏离 |
| 201 | 7.40L 氮气:1 套； | 7.40L 氮气:1 套； | 无偏离 |
| 202 | 8.空气发生器：1 套； | 8.空气发生器：1 套； | 无偏离 |
| 203 | 9.氢气发生器：1 套； | 9.氢气发生器：1 套； | 无偏离 |
| 204 | 10.气路附件：1 套。 | 10.气路附件：1 套。 | 无偏离 |